附件：

全自动水表检定装置参数

-----（15-50mm口径，容积法）

一. 装置主要特点

1．检定点流量自动切换，全自动完成三个流量的检定。

2．采用高速摄像机读数，替代以往的人工抄表。

3．液压装夹表功能。

4．人性化外观设计，整体美观大方。

5．采取传统的起-停方法检测水表，静态读取始值末值，符合计量法。

6．可进行水表密封性耐压试验及水表压损试验。

7．自动误差计算及报表生成。

8．计量标准（标准容器）可周期性采用标准筒来校准。

9．设备关键部件采用进口品牌，且长期进行售后维护。

二. 仪器设备技术需求明细

【检定范围】口径为15-50mm普通冷水表。

【检定方式】计算机实现自动检测（包括自动进水、停水、检测、自动数据处理），

采用计算机摄像识别水表读数，水位测量装置自动测量标准水位。

【水表自动读数精度】小于1/3水表最小分度值（国家计量检定规程JJG162-2015规定水表读数允许误差为1/2最小分度值）。

【装置精度】综合精度优于0.2%。

【数据处理】能够保存全部检定数据，可打印“检定记录”、检定证书”、“不合格通知书”、“检测报告”等。

特     点：利用计算机及摄影机自动识别技术，对各种速度式水表、容积式水表15-50mm实现全自动进水、停水、检测、自动数据处理结果；大大的提高检定效率，减少检定员劳动强度。

三．性能要求

摄像式全自动水表检定装置满足“JJG1113-2015水表检定装置检定规程”要求，在Windows操作平台下，采用计算机和单片机技术相结合的方式，实现对水表检测自动化检定。

安装水表后，只需在计算机上输入检定信息，就不再需人工参与，点击“开始检定”图标，装置自动依次完成常用、分界、最小流量的检定。减轻检定人员的劳动强度，提高检定效率和精度，并且操作简便，适合目前各种水表检定工作。

四．结构原理

本装置包括水表检定台、自动化识别控制系统、标准容器、全自动检定软件、计算机和打印机等。

每只被检水表上方安装一台摄像头，其输出视频信号直接输入到高速计算机的图像采集卡，计算机软件完成对水表盘图像的处理并识别被检定水表流量。

控制箱完成对标准容器的数据采集，并控制多个电磁阀的开与关。检定期间实时监测实际水量，自动停水后进行标准水位测量，并发送数据至计算机。

计算机采集水表表盘图像后，利用图像技术识别出各个被检水表的读数，结合控制箱对标准容器测量出的数据，经计算最终生成水表检定报表，从而实现水表检定全过程自动化。

五．性能要满足以下特点

- 准确客观

本装置在我国最常用的“容积法检定”基础上，采用摄像机代替人眼来读取水表指针，完全符合国家计量检定规程JJG162-2015等的水表读数要求，自动识别精度达到水表最小分值的1/3，自动识别率大于98%以上；是自动化程度最高的水表检定方案。

- 科学先进

集电子、计算机、机械技术于一体。操作简便，易于使用和维护。

- 稳定可靠

计算机采用当今最先进的图像处理技术。该技术采取多种快速的数学算法，保证了图像识别的实时性和可靠性，消除了人为误差，提高了装置的准确性。

- 人工智能

该检定装置由于实现了被检水表和标准容器的自动读取、自动切换流量、以及检定结束后自动计算出误差并形成打印报告，整个检定过程全部自动完成，检定员的工作得到简化。

- 数据管理功能强

检定装置配备的计算机检定软件，自动按规程计算并得出检定结论，可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、统计、打印等完善的数据库功能。

六．技术参数

- 检测范围：15～50mm口径的干、湿式水表。

- 检测水表数量： DN15水表10只、DN20水表8只、DN25mm水表7只、DN40水表1只和DN50水表1只。

- 标准容器：精度等级： 0.2%

- 玻璃转子流量计:准确度≤2.5%。

- 检定装置准确度：优于0.2级  ；图像识别率≥98%。

- 图像识别误差：小于1/3分格。

- 检测输入：10路视频信号；6路水位信号。

- 控制输出：8～16路大功率继电器输出。

- 数据处理：自动按规程计算并得出检定结论，可保存全部水表检定数据，具有检定记录查询、修正、统计、打印等数据库功能。

- 工作温度：0℃～50℃。

七．产品配置清单

| 序号 | 产品名称 | 型号及参数 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定装置硬件部分: |
| 1 | 检定台 | 单排串联10表位，口径：15～50mm （材质：304不锈钢材料） | / | 1台 |
| 2 | 可调摄像架 | 304不锈钢材料，对应不同的水表可前后左右调节摄像头的位置。 | / | 1套 |
| 3 | 标准容器 | 规格：10L/20L 50L/100L 300L/500L 精度等级： 0.2% | / | 1套 |
| 4 | 水源稳压罐 | 体积：1立方，厚度：2mm 304不锈钢材质 | / | 1套 |
| 5 | 储水池 | 2400*1600*450mm，厚度：1mm，304不锈钢材质 | / | 1套 |
| 6 | 水泵 | AC380V / 7.5KW 低噪声节能泵 | 南方 | 1台 |
| 7 | 变频器 | AC380V / 7.5KW | 国产 | 1台 |
| 8 | 转子流量计 | LZB-15：4-90L/h一只 LZB-15：20-350L/h一只 LZB-25：70-500L/h一只 LZB-50：450-8000L/h一只 LZB-80：9000-40000 L/h一只 | 宁波 | 5只 |
| 9 | 耐压装置 | 304不锈钢材料, 压力：1.6MPa | / | 1套 |
| 10 | 夹表器 | 304不锈钢材料 | / | 1套 |
| 11 | 直管段 | 304不锈钢材料，直管段大于2D 配：DN15mm*10，DN20mm*8，DN25mm*7，DN40mm*1，DN50mm*1。 | / | 1套 |
| 12 | 工作台及附件 | 可调摄像架，法兰，弯头，供水管路，橡皮垫等 | / | 1套 |
| 13 | 压力表 | 0～1.6MPa，0～2.5MPa | 国产 | 3只 |
| 14 | 温度计 | 0～100℃ | 国产 | 1只 |
| 计算机电子自动化部分： |
| 1 | 工业摄像机 | 专业高清彩色摄像机，756*576，560线，1/3 SONY CCD | SONY | 10台 |
| 2 | 工业镜头 | 25mm 定焦IR镜头 | 精工 | 10个 |
| 3 | 图像采集系统 | 10路图像采集器 | VISEE | 1套 |
| 4 | 电磁阀 | 口径15～50mm | 三力信 | 9只 |
| 5 | 控制箱 | 主控单元,连接各个电气装置 | / | 1台 |
| 6 | 计算机 | 双核以上CPU、4G内存、1TG硬盘、19寸以上液晶显示器、DVD光驱 | 联想 | 1台 |
| 7 | 打印机 | HP1000系列 A4激光打印机 | HP | 1台 |
| 8 | 全自动检定软件 | 符合国家最新检定规程。自主研发，自动控制检定流程，自动识别表盘读数，计算误差，保存数据，生成报表。 | / | 1套 |
| 其它附件 |
| 1 | 仪器电缆、配件 | / | / | 1套 |
| 2 | 使用说明书 | / | / | 1套 |
| 3 | 产品合格证、保修卡 | / | / | 1套 |
| 4 | 管道改造及安装培训 | / | / | 1套 |

八．交货与验收

- 交货

1）交货期：合同生效后30天。

2）交货地点；免费货运到需方指定的国内交货地点。

- 安装与培训

1）负责在用户现场对设备行进安装和调试；

2）在设备安装调试时对买方技术人员进行理论、实际操作及维修等的培训，使用户技术人员掌握设备操作，能熟练使用设备进行检定工作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障和特殊保养。

- 验收

1）验收标准：按现行国家检定规程以及上级检定证书为准。

2）验收项目：核对该设备的主机及附件、工具的数量及规格应符合合同技术协议及设备使用说明书的要求；核对该设备的使用说明书等各类资料是否齐全，是否满足技术协议要求。

3）在合同验收、执行过程中，如有任何影响设备性能的漏项和短缺，如设备附件、技术资料、使用手册、专用工具，备品备件、服务及技术指导等，负责免费将漏项和短缺补齐。

4）验收合格后，双方签定《产品验收报告》。

九．售后服务

- 设备质保期

1）质量保质期：一年。

2）在质保期内发生的故障，其故障部分质保期自修复之日起顺延。

- 售后服务内容

1）质保期内：实行“三包”，用户所购设备各部件发生非人为故障，免费更换同种品牌不低于原价位、规格、型号的部件。

2）质保期后：提供终身技术支持及服务，设备出现故障需要修理时，所换零件按成本价收取。

3、排故响应时间：在接到报障信息后，2小时内回应，通过电话、传真及邮件的方式指导买方排除故障；若故障仍不能排除，将在72小时内上门调试维修排故。